- 【Onelife 测序标准品】使用说明书

【产品名称】Onelife 测序标准品

【用    途】

- Onelife 测序标准品是用BD3（Bigdye）制备的1394个已知碱基序列的DNA冻干，它定义了样品中染料峰的数量、染料颜色和迁移顺序。该标准品中含有的DNA已制成冻干，可以最大限度地保证稳定性。

- 适用于基因分析仪安装或调试后的性能测试、光谱校准、对照测序。

- 【包装规格】

|  | 货号 | 包装规格 | 储存温度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Onelife 测序标准品 |  | 1支 | -25℃~ -15℃ |
|  |  | 2支 |  |
|  |  | 4支 |  |

- 【产品储存及有效期】Onelife 测序标准品应在-25~ -15℃避光冷冻保存。产品有效期为24个月。

【使用方法及注意事项】

- 短暂离心测序标准品管，将所有组分离心至管底。

- 每一管加入250μL的甲酰胺重悬。

- 拧紧管盖，置于旋涡仪上全速涡旋1分钟，然后短暂离心至管底。

- 将管子在95℃下加热2分钟使其变性，然后迅速转移至 4°C 或冰上放置2分钟。

- 取10uL变性的标准品分装到96孔板对应的孔位中。

| - 毛细管规格 | - 96孔板孔位 |
| --- | --- |
| - 4道毛细管 | - A1-D1 |
| - 8道毛细管 | - A1-H1 |
| - 24到毛细管 | - A1-H3 |

- 将96孔板离心，确保各个孔位中的标准品溶液离心至孔底，并且无气泡。

- 使用96孔胶垫覆盖反应板，安装上机运行反应程序。

- 【测序标准DNA模板序列】1394个碱基序列：

GAATTGTAATACGACTCACTATAGGGCGAATTCGAGCTCGGTACCCGGGGATCCTCTAGAGTCGACCTGCAGGCATGCAAGCTTGAGTATTCTATAGTGTCACCTAAATAGCTTGGCGTAATCATGGTCATAGCTGTTTCCTGTGTGAAATTGTTATCCGCTCACAATTCCACACAACATACGAGCCGGAAGCATAAAGTGTAAAGCCTGGGGTGCCTAATGAGTGAGCTAACTCACATTAATTGCGTTGCGCTCACTGCCCGCTTTCCAGTCGGGAAACCTGTCGTGCCAGCTGCATTAATGAATCGGCCAACGCGCGGGGAGAGGCGGTTTGCGTATTGGGCGCTCTTCCGCTTCCTCGCTCACTGACTCGCTGCGCTCGGTCGTTCGGCTGCGGCGAGCGGTATCAGCTCACTCAAAGGCGGTAATACGGTTATCCACAGAATCAGGGGATAACGCAGGAAAGAACATGTGAGCAAAAGGCCAGCAAAAGGCCAGGAACCGTAAAAAGGCCGCGTTGCTGGCGTTTTTCCATAGGCTCCGCCCCCCTGACGAGCATCACAAAAATCGACGCTCAAGTCAGAGGTGGCGAAACCCGACAGGACTATAAAGATACCAGGCGTTTCCCCCTGGAAGCTCCCTCGTGCGCTCTCCTGTTCCGACCCTGCCGCTTACCGGATACCTGTCCGCCTTTCTCCCTTCGGGAAGCGTGGCGCTTTCTCATAGCTCACGCTGTAGGTATCTCAGTTCGGTGTAGGTCGTTCGCTCCAAGCTGGGCTGTGTGCACGAACCCCCCGTTCAGCCCGACCGCTGCGCCTTATCCGGTAACTATCGTCTTGAGTCCAACCCGGTAAGACACGACTTATCGCCACTGGCAGCAGCCACTGGTAACAGGATTAGCAGAGCGAGGTATGTAGGCGGTGCTACAGAGTTCTTGAAGTGGTGGCCTAACTACGGCTACACTAGAAGAACAGTATTTGGTATCTGCGCTCTGCTGAAGCCAGTTACCTTCGGAAAAAGAGTTGGTAGCTCTTGATCCGGCAAACAAACCACCGCTGGTAGCGGTGGTTTTTTTGTTTGCAAGCAGCAGATTACGCGCAGAAAAAAAGGATCTCAAGAAGATCCTTTGATCTTTTCTACGGGGTCTGACGCTCAGTGGAACGAAAACTCACGTTAAGGGATTTTGGTCATGAGATTATCAAAAAGGATCTTCACCTAGATCCTTTTAAATTAAAAATGAAGTTTTAAATCAATCTAAAGTATATATGAGTAAACTTGGTCTGACAGTTACCAATGCTTAATCAGTGAGGCACCTATCTCAGCGATCTGTCTATTTCGTTCATCCATAGTTGCCTGACTCCCCGTCGTGTAGATAACTACGATACGGGAGGGCT

【生产日期】  见包装纸盒或瓶身贴的标签

【企业信息】  万莱福生物技术（深圳）有限责任公司

广东省深圳市大鹏新区金业大道140号生命科学产业园A11栋

【售后服务】  400-808-3500 转 2

【说明书编制日期】 2025年5月 V1.0

危害防护标识及危险说明：

H360 - 吞咽可能对生育能力或胎儿造成伤害。

H351 - 吞咽怀疑会致癌。

危险物质安全控制法：未列入