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【Onelife 测序标准品】使用说明书
【产品名称】Onelife 测序标准品 
【用    途】
Onelife 测序标准品是用BD3（Bigdye）制备的1394个已知碱基序列的DNA冻干，它定义了样品中染料峰的数量、染料颜色和迁移顺序。该标准品中含有的DNA已制成冻干，可以最大限度地保证稳定性。
适用于基因分析仪安装或调试后的性能测试、光谱校准、对照测序。
【包装规格】
	
	货号
	包装规格
	储存温度

	Onelife 测序标准品
	
	1支
	-25℃~ -15℃

	
	
	2支
	

	
	
	4支
	


[bookmark: _Hlk38893354]【产品储存及有效期】Onelife 测序标准品应在-25~ -15℃避光冷冻保存。产品有效期为24个月。
【使用方法及注意事项】
1. 短暂离心测序标准品管，将所有组分离心至管底。
2. 每一管加入250μL的甲酰胺重悬。
3. 拧紧管盖，置于旋涡仪上全速涡旋1分钟，然后短暂离心至管底。
4. 将管子在95℃下加热2分钟使其变性，然后迅速转移至 4°C 或冰上放置2分钟。
5. 取10uL变性的标准品分装到96孔板对应的孔位中。
	毛细管规格
	96孔板孔位

	4道毛细管
	A1-D1

	8道毛细管
	A1-H1

	24到毛细管
	A1-H3



6. 将96孔板离心，确保各个孔位中的标准品溶液离心至孔底，并且无气泡。
7. 使用96孔胶垫覆盖反应板，安装上机运行反应程序。

【测序标准DNA模板序列】1394个碱基序列：
GAATTGTAATACGACTCACTATAGGGCGAATTCGAGCTCGGTACCCGGGGATCCTCTAGAGTCGACCTGCAGGCATGCAAGCTTGAGTATTCTATAGTGTCACCTAAATAGCTTGGCGTAATCATGGTCATAGCTGTTTCCTGTGTGAAATTGTTATCCGCTCACAATTCCACACAACATACGAGCCGGAAGCATAAAGTGTAAAGCCTGGGGTGCCTAATGAGTGAGCTAACTCACATTAATTGCGTTGCGCTCACTGCCCGCTTTCCAGTCGGGAAACCTGTCGTGCCAGCTGCATTAATGAATCGGCCAACGCGCGGGGAGAGGCGGTTTGCGTATTGGGCGCTCTTCCGCTTCCTCGCTCACTGACTCGCTGCGCTCGGTCGTTCGGCTGCGGCGAGCGGTATCAGCTCACTCAAAGGCGGTAATACGGTTATCCACAGAATCAGGGGATAACGCAGGAAAGAACATGTGAGCAAAAGGCCAGCAAAAGGCCAGGAACCGTAAAAAGGCCGCGTTGCTGGCGTTTTTCCATAGGCTCCGCCCCCCTGACGAGCATCACAAAAATCGACGCTCAAGTCAGAGGTGGCGAAACCCGACAGGACTATAAAGATACCAGGCGTTTCCCCCTGGAAGCTCCCTCGTGCGCTCTCCTGTTCCGACCCTGCCGCTTACCGGATACCTGTCCGCCTTTCTCCCTTCGGGAAGCGTGGCGCTTTCTCATAGCTCACGCTGTAGGTATCTCAGTTCGGTGTAGGTCGTTCGCTCCAAGCTGGGCTGTGTGCACGAACCCCCCGTTCAGCCCGACCGCTGCGCCTTATCCGGTAACTATCGTCTTGAGTCCAACCCGGTAAGACACGACTTATCGCCACTGGCAGCAGCCACTGGTAACAGGATTAGCAGAGCGAGGTATGTAGGCGGTGCTACAGAGTTCTTGAAGTGGTGGCCTAACTACGGCTACACTAGAAGAACAGTATTTGGTATCTGCGCTCTGCTGAAGCCAGTTACCTTCGGAAAAAGAGTTGGTAGCTCTTGATCCGGCAAACAAACCACCGCTGGTAGCGGTGGTTTTTTTGTTTGCAAGCAGCAGATTACGCGCAGAAAAAAAGGATCTCAAGAAGATCCTTTGATCTTTTCTACGGGGTCTGACGCTCAGTGGAACGAAAACTCACGTTAAGGGATTTTGGTCATGAGATTATCAAAAAGGATCTTCACCTAGATCCTTTTAAATTAAAAATGAAGTTTTAAATCAATCTAAAGTATATATGAGTAAACTTGGTCTGACAGTTACCAATGCTTAATCAGTGAGGCACCTATCTCAGCGATCTGTCTATTTCGTTCATCCATAGTTGCCTGACTCCCCGTCGTGTAGATAACTACGATACGGGAGGGCT

【生产日期】  见包装纸盒或瓶身贴的标签
【企业信息】  万莱福生物技术（深圳）有限责任公司 
广东省深圳市大鹏新区金业大道140号生命科学产业园A11栋
【售后服务】  400-808-3500 转 2
【说明书编制日期】 2025年5月 V1.0
危害防护标识及危险说明：
[image: 吞噬图片]   
H360 - 吞咽可能对生育能力或胎儿造成伤害。
H351 - 吞咽怀疑会致癌。
 危险物质安全控制法：未列入
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仅供研究使用。不用于诊断程序                                  万莱福生物技术（深圳）有限责任公司出品
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